GUTTA FLOW

výplňový materiál

GuttaFlow je výplňový materiál na bázi gutaperči pro plnění kořenových kanálků za studena. Kombinuje dva materiály v jednom – gutaperču a výplňový materiál. Obsahuje polydimethylsiloxanovou matrici vysoce naplněnou velmi jemně rozmělněnou gutaperčou. GuttaFlow má výjmečné chemické a fyzické vlastnosti, které nabízejí maximální pečetící kvalitu a biokompatibilitu.

Složení:

- gutaperčový prášek

- polydimethylsilocan

- silikonový olej

- parafínový olej

- platinový katalizátor

- zirkonium dioxid

- nano-stříbro

- barviva

Pole působnosti:

Permanentní zapečetění kořenových kanálků:

- po extirpaci vitální pulpy

- po léčbě pulpální gangrény a dočasných výplních

Vlastnosti:

GuttaFlow:

- kombinuje vlastnosti pečetidla a gutaperči

- nabízí maximální pečetící vlastnosti

- skládá se ze dvou složek, které jsou homogenně smíchány v kapsuli

- obsahuje jemně rozmělněný gutaperčový prášek, který je po smíchání homogenně rozmístěn

- snadno zatéká do laterálních kanálků a dentinálních tubusů

- neobsahuje eugenol

- radiopákní

- nesráží se, mírná expanze 0.2%

- pracovní čas: 10 – 15 minut (teplo redukuje čas tuhnutí)

- doba tuhnutí: 25 – 30 minut

- vysoce biokompatibilní

Aplikace:

GuttaFlow, společně s čepem, je aplikován do suchého, čistého a vhodně ošetřeného kořenového kanálku pro permanentní zapečetění.

UPOZORNĚNÍ: Kořenový kanálek musí být proplachován sterilní vodou nebo vysoce koncentrovaným alkoholem a vysušen papírovými čepy, aby byly dokonale odstraněny veškeré zbytky výplachové tekutiny a dočasné výplňové materiály z kanálku. Jakýkoliv zbytek materiálu může způsobit nedokonalé působení GuttaFlow.

GuttaFlow vždy kompletně polymeruje bez závislosti na teplotě či vlhkosti. Materiál, díky minimální velikosti částic (<0.9nm),  zatéká do nejmenších dentinálních tubusů. Pracovní čas je až 15 minut. Finálního vytrzení je dosaženo po 25-30 minutách.

Pro aplikaci GuttaFlow nepoužívejte zahřáté pracovní nástroje. Materiál se nesráží, ale mírně expanduje – 0.2% a i po vytvrzení si zachovává určitou elasticitu. Aby bylo dosaženo dokonalého koronálního zapečetění, je třeba přebytečný materiál před zatvrdnutím odstranit peletkou a brouskem. V případě použití GuttaFlow nedoporučujeme používat jiné přípravky – může dojít k nekompatibilitě.

UPOZORNĚNÍ: Před pečetící procedurou řádně vydensifikujte a vysušte kořenový kanálek.

- zvolte pracovní délku

- vyberte a vyzkoušejte hlavní čep

- abyste určili hloubku výplně, umístěte na kanálovou špičku endo stop a nastavte jej na pracovní délku

- jemně vsuňte kanálovou špičku do kanálku dokud se špička nezastaví nebo dokud není dosaženo pracovní délky; v případě několikakořenového zubu, použijte pro určení pracovní délky nejkratší kanálek; jestliže se kanálová špička zastaví dříve než je dosaženo pracovní délky, upravte endo stop na tuto délku; vyjměte kanálovou špičku z kanálku.

- pro určení počátečního bodu GuttaFlow výplně, posuňte endo stop 3 mm dolů k úzkému konci kanálové špičky

- vyberte kapsli a aktivujte materiál stlačením zelené čepičky

- sejměte čepičku, dbejte na to, aby byl zelený aktivační čep zatlačen do kapsle, viditelná je pouze hlavička; jestliže zelený čep při sejmutí čepičky vylézá, pak jej před mícháním opět zasuňte

- míchejte GuttaFlow kapsli po dobu 30 vteřin ve vhodném amalgamátoru, který je vhodný pro aplikací kapslí (oscilační frekvence 2000 – 4500/min). Je-li možno nastavit přístroj pouze na 15 vteřin, musíte jej nastavit na 2x15 vteřin

- vyjměte zelený aktivační čep z kapsle

- našroubujte přednastavenou kanálovou špičku s endo stopem na GuttaFlow kapsli

- vložte GuttaFlow kapsli do aplikátoru

- na podložku vytlačtě malé množství materiálu a porovnejte s barevným vzorníkem; smíchaný materiál by měl být růžový

- přebytečný materiál z kanálové špičky odstraňte a vložte špičku do kanálku dle přednastavené hloubky; jestliže se před dosažením změřené hloubky setkáte s odporem, vyjměte špičku a posuňte o 3 mm endo stop; jemně vytlačte malé množství GuttaFlow do kanálku, až dokud vidíte materiál; jestliže nevidíte GuttaFlow stoupající okolo kanálové špičky, přestaňte aplikovat; vyjměte špičku z kanálku a zkontrolujte, zda materiál vytéká

- vyjměte kanálovou špičku, naneste malé množství GuttaFlow na podložku a potáhněte hlavní čep

- hlavní čep pomalu vložte do kanálku; jemně a pomalu čep vytáhněte a pootočte, proveďte několikrát, aby čep dokonale zvlhnul a stejně tak i stěny kanálku; poté permanentně umístěte čep; v případě použití GuttaFlow není třeba čep stlačovat; usazovací proces hlavního čepu zajišťuje veškerou kondenzaci; jestliže materiál při vkládání čepu nevytéká z kanálku, opět jej naplňte – viz bod 16

- v případě potřeby opětovného naplnění postupujte dle níže uvedených bodů, aby nedošlo k nasycení materiálu vzduchem

  - malé kanálky – podržte kanálovou špičku v materiálu po celou dobu (obr. 16a), vyplňte celý kanálek; vysušte master čep zahřátým (sférickým) nástrojem, stlačte master čep laterálně (obr. 16b) a vytlačte zamíchanou gutaperču i na dno kavity pulpy (obr. 16c)

  - velké kanálky – podržte kanálovou špičku v materiálu po celou dobu (obr. 16a), vyplňte 23/ kanálku GuttaFlow. Nahřejte master čep nahřátým ručním nástrojem co nejhlouběji to půjde. Stlačte master čep laterálně proti stěně kanálku (obr. 16b). Vyplňte zbylou 1/3 kanálku GuttaFlow (obr. 16c).

Technická doporučení:

- GuttaFlow je také možno nastříkat na míchací blok a vsunut  do kanálku s master čepem, apikálním nástrojem nebo spirální lentulou. V případě použití spirální lentule, je možno GuttaFlow umístit apikálně a trojdimenzionálně. Je třeba dbát zvýšené opatrnosti při použití spirální lentule a to kvůli nebezpečí přeplnění materiálu až za apex.

- V případě oválných kanálků je možno, po úplném vyplnění kanálku GuttaFlow, použít přídavné gutta perčové čepy. Kondenzace nástrojem není nutná.

Ochrana kanálku

Díky nano-stříbrným částicím plní GuttaFlow také ochrannou funkci kanálku. Chemický typ a koncentrace stříbra nezpůsobuje korozi nebo barevné změny GuttaFlow.

Odstranění kořenové výplně

Stejně jako guta perča, tak i GuttaFlow nepřilíná chemicky k dentinu. V případě odstranění kořenové výplně nebo přípravy na umístění čepu, výpoňový a přebytečný materiál je třeba odstranit pomocí kulatého brousku nebo Gates Glidden v kontaktu se stěnami kanálku. Nepoužívejte chloroform nebo teplé nástroje.

Čištění nástrojů

Nástroje ihned po použití otřete suchou utěrkou, poté desinfikujte.

Čištění a sterililzace zásobníku

Zásobník vytřete suchou utěrkou a poté autoklávujte.

Kontraindikace

GuttaFlow není vhodné používat v případě mléčných zubů a v případě přecitlivělosti pacienta na stříbro.

Vedlejší efekty

Nejsou známy.

Skladování

- chraňte před UV zářením

- skladujte při teplotě 18-24oC

- nepoužívejte po datu expirace

Upozornění

Skladujte mimo dosah dětí.