## Návod k použití

## Charakteristika

SYNERGY D6 je rentgenkontrastní, vysoce plněný nanohybridní kompozitní materiál, který lze aplikovat ze stříkaček a dobře modelovat. Je určený ke zhotovování výplní u všech zubů. Systém Synergy D6 se skládá ze tří komponent: Synergy D6 Dentin pokrývá široké spektrum odstínů zubů několika barvami, Synergy D6 Universal Enamel je vysoce translucentní kompozitní materiál určený pro povrchové vrstvy pro zlepšení jejich lesku nebo pro dostavbu růžků. Synergy D6 White Bleach je užitečný pro zhotovování výplní u bělených zubů. Synergy D6 lze polymerovat přímo v kavitě zubu nebo na modelu všemi běžnými halogenovými nebo LED lampami (například COLTOLUX® LED).

## Složení

Metakryláty

Baryové sklo, silanizované

Amorfní silika, hydrofobní

## Technické údaje

Splňuje normu ISO 4049:2000

Průměrná velikost částic plniva:           0,6 μm

Rozsah velikostí částic:                        0,02 – 2,5 μm

## Synergy D6

Obsah plniva dle objemu:          65%

Obsah plniva dle hmotnosti:      80%

## Indikace

Odstíny Synergy D6 Dentin jsou indikovány zvlášť pro:

- přímo zhotovené výplně I., II., III., IV. a V. třídy (detaily viz níže)

- preventivní výplně

- opravy kompozitních/keramických faset

- vyblokování podsekřivin

- adhezívní fixaci keramických a kompozitních náhrad

Odstíny Synergy D6 Dentin White Bleach jsou indikovány zvlášť pro:

- výplně/dostavby bělených zubů

- výplně dočasných zubů

- charakterizaci křídových skvrn

- kamufláž diskolorovaných zubů

Odstíny Synergy D6 Enamel jsou indikovány zvlášť pro:

- techniku 2 vrstev pro rekonstrukci skloviny u výplní všech tříd

- dostavbu incizálních hran

- korekci tvaru a barvy pro zlepšení estetiky

- adhezívní fixaci kompozitních a keramických náhrad

## Kontraindikace

Není-li možné zajistit suché pole po leptání skloviny a během aplikace a polymerace Synergy D6. V případě alergie na složky Synergy D6. Pokud je špatná ústní hygiena.

## Vedlejší účinky

Nejsou známy žádné systémové vedlejší účinky. V ojedinělých případech byla hlášena kontaktní alergie na produkty s podobným složením.

## Interakce s jinými prostředky/látkami

Materiály obsahující eugenol a/nebo hřebíčkový olej mohou negativně ovlivnit polymeraci Synergy D6. Proto je třeba se vyvarovat používání zinkoxideugenolovým cementům ve spojení se Synergy D6. Při používání kationických ústních vod, indikátorů zubního plaku nebo chlorhexidinu se mohou objevit diskolorace.

## Aplikace

# Očištění zubu

Ošetřovaný zub a jeho sousedé se očistí profylaktickou leštící pasou bez obsahu fluoridů.

# Výběr barvy

Barvu vyberte před izolací zubu pro zabezpečení suchého pole. V ideálním případě se odstín určí na denním světle pomocí vzorníku Synergy D6. Odstíny se barevně shodují se vzorníkem pouze 24 po polymeraci.

Izolace kavity (kofferdam)

Pro dosažení optimálních výsledků je naprosto nutná adekvátní izolace. Doporučujeme použít kofferdam HYGIENIC®/Roeko Dental Dam.

# Preparace kavity

Při preparaci kavity je třeba maximálně usilovat o šetrnost vůči zubní tkáni (zásady adhezívní preparace). Sklovinu a dentin preparujte diamanty s hrubostí zrn 80 μm a preparaci dokončete diamantovými finýrkami s hrubostí 25 μm. Doporučuje se sešikmit sklovinné okraje pro zvýšení plochy adheze mezi zubem a výplňovým materiálem, tím se optimalizuje okrajový uzávěr.

# Ochrana pulpy

Bodově překrytí oblastí v blízkosti pulpy tuhnoucím cementem s obsahem hydroxidu vápenatého ochrání pulpu před průnikem bakterií.

Adhezívum

Dle příslušných pokynů v návodu k použití použijte Coltene® ONE COAT BOND, ONE COAT® Self-Etching Bond nebo Coltene® A.R.T. BOND.

# Matrice a interdentální klínky

U výplní II., III. a IV. třídy použijte tenké matrice. Matrice aproximálně zafixujte interdentálními klínky.

# Aplikace Synergy D6 ze stříkačky

Synergy D6 naneste přímo na mísící destičku a odebírejte jej po inkrementech nástroji na kompozita Coltene® nebo jakýmikoliv jinými aplikačními nástroji a nanášejte jej do kavity.

# Aplikace Synergy D6 z kompulí

Sejměte víčko. Kompule s kompozitem vložte do soudkovitého otvoru na aplikátoru. Angulovanou kompuli natočte do požadované polohy. Synergy D6 šetrně a rovnoměrným tlakem na držák vytlačte do kavity nebo na nástroj.

# Doba zpracování

Synergy D6 je citlivý na světlo a nesmí se příliš dlouho vystavovat světlu, zvláště světlu operační lampy nebo slunci. Je-li to možné, materiál Synergy D6, který je mimo tubu, zakryjte ochranným krytem (nikoliv modrým).

# Polymerace

Synergy D6 lze polymerovat všemi běžnými polymeračními lampami nebo LED (např. COLTOLUX® LED).

Doporučené doby osvitu:

Tloušťka vrstvy: 2 mm

|  | < 800 mW/cm2 | > 800 mW/cm2 |
| --- | --- | --- |
| Synergy D6 Dentin White Bleach | 30 s | 20 s |
| Synergy D6 Dentin A1/B1 | 30 s | 20 s |
| Synergy D6 Dentin A2/B2 | 30 s | 20 s |
| Synergy D6 Dentin A3/D3 | 30 s | 20 s |
| Synergy D6 Dentin A3,5/B3 | 40 s | 20 s |
| Synergy D6 Dentin C2/C3 | 40 s | 20 s |
| Synergy D6 Enamel White Opalescent | 20 s | 20 s |
| Synergy D6 Enamel Universal | 20 s | 20 s |

Synergy D6 je třeba polymerizovat po vrstvách. Neodstraňujte inhibiční vrstvu, protože to by negativně ovlivnilo vazbu mezi vrstvami. V případě nedostatečného osvícení je nebezpečí, že by se nemuselo dosáhnout ideálních hodnot pevnosti. Neexistuje riziko přesvícení. Přístroj, u něhož není známa intenzita vyzařovaného světla, je třeba zkontrolovat pomocí radiometru COLTOLUX® Light Meter, a to za dodržení příslušných pokynů z návodu k použití.

# Konečná úprava

Konečná úprava sestává ze tří fází: hrubá úprava, jemná úprava a leštění. Nejlepší a nejméně destruktivní jsou diamantové finýrky (40 μm a 15 μm). Pracuje se s nimi za velmi lehkého tlaku a neustálého sklouzávání ze strany na stranu a za dostatečného chlazení vodním sprejem. Ideální rychlost je v rozmezí 5000 a 15000 ot/min. Flexibilní diamantové nástroje (80 μm, 40 μm a 15 μm) a pásky jsou vhodné pro aproximální plošky.

Pro vysoký lesk použijte nástroje Coltene/Whaledent DIATECH nebo jiné porovnatelné nástroje. Po dokončení opracování všechny ošetřované plošky nafluoridujte.

## Opatření v případě náhlých příhod

Riziko v důsledku spolknutí Synergy D6 lze vyloučit vzhledem k malému množství aplikovaného materiálu a jeho netoxické povaze. V případě přímého kontaktu s ústní sliznicí postačuje oplach vodou, v případě zasažení očí je důkladně propláchněte vodou (10 min) a obraťte se na lékaře.

## Toxikologická charakteristika

Kromě aktivních složek Synergy D6 obsahuje malá množství stabilizátorů, aktivátorů a barevných pigmentů.

V biologickém testu  bylo prokázáno, že Synergy D6 je netoxický a nevyvolává senzibilizaci. Alergická reakce na složky pryskyřice nebo aminovou složku aktivátoru je možná.

## Poznámka

Dodává se pouze zubním lékařům a zubním laboratořím nebo dle jejich pokynů.

Uchovávejte mimo dosah dětí!

Nemíchejte různé odstíny na mísící podložce, vedlo by to ke vzniku vzduchových bublin a porozit.

## Trvanlivost a značení

Datum expirace a čísla série jsou na stříkačkách a kompulích.

## Skladování

Skladujte při teplotách 4 – 23 ºC.

Je třeba předejít vystavení materiálu přímému slunečnímu záření nebo zdrojům tepla.

## Upozornění

Federální zákony omezují možnost prodeje tohoto produktu pouze zubním lékařům nebo

na jejich objednávku.

Hygienická opatření

Dodržování následujících pokynů zajistí optimální hygienické podmínky při

Aplikaci Coltene® Synergy D6:

- Kompule Synergy D6 jsou pouze na jedno použití.

- Tuby s kompozitem po použití uzavírejte.

## Datum publikace

Září 2006

Údaje o bezpečnosti materiálu (MSDS)

Viz www.coltenewhaledent.com