SpeedCEM®

Návod k použití

Popis

- SpeedCEM® je samoadhesivní a chemicky tuhnoucí fixační kompozitní cement, s možností fotopolymerace, pro upevňování fixních náhrad z vysokopevností celokeramiky, kompozitu, metalokeramiky a kovu. Není zapotřebí  použití bondů. Automísící kanyla umožňuje úsporu času  přímou aplikaci fixačního cementu do fixní náhrady.

Odstíny

- SpeedCEM se dodává ve třech odstínech s odlišnou translucencí:

- Transparentní

- Žlutý

- Opákní

- Doba zpracovatelnosti a tuhnutí

- Následující časy berte od chvíle, kdy byl SpeedCEM vtlačen z automísící kanyly (doby zpracování a tuhnutí závisí na okolní teplotě):

|  | - Teplota místnosti - 23°C ± 1°C | - Intraorálně - 37°C ± 1°C |
| --- | --- | --- |
| - Doba zpracovatelnosti - (bez míchání) | - 150 ± 30 sec | - 110 ± 30 sec |
| - Doba tuhnutí - (bez doby zpracovatelnosti) | - 240 ± 60 sec | - 160 ± 40 sec |

- Pozor

- Jakmile je SpeedCEM vytlačen z automísící kanyly může být polymerační proces urychlen intenzivním osvětlením (operační lampa, okolní světlo).

- Složení

Monomerní matrice se skládá z dimetakrylátů a acidických monomerů. Anorganická plniva jsou Ba-sklo, YtF3, kopolymer a vysoce dispergovaný oxid křemičitý. Dále obsahuje katalyzátory, stabilizátory a barevné pigmenty (< 1%).

Velikost částic anorganického plniva se pohybuje od 0,1μm do 7μm. Průměrná velikost částic 5 µm. Celkový objem anorganického plniva je cca 40 obj.%.

- Indikace

- trvalé připevňování nepřímých fixních náhrad z následujících materiálů:

- kovové a metalokeramické práce (inlaye, onlaye, korunky, můstky a  endodontické čepy)

- práce z vysokopevností celokeramiky: zirkóniumoxidová, aluminiumoxidová a lithiumsilikátová keramika (korunky, můstky a endodontické čepy)

- skleněným vláknem vyztužený kompozit (endodontické čepy)

- Kontraindikace

- Použití SpeedCEM je kontraindikováno:

- v takové situaci, kdy není zaručena adekvátní retence (např. fasety).

- pokud je o pacientovi známo, že je alergický k některým složkám materiálu SpeedCEM.

- obecně řečeno, SpeedCEM by se neměl aplikovat na otevřenou pulpu nebo na dentin v blízkosti pulpy.

- Vedlejší účinky

- Systémové vedlejší účinky nejsou známy. Mohou se  vyskytnout případy alergické reakce k jednotlivým složkám.

- Interakce

Fenolové látky (např. eugenol) inhibují polymeraci, proto je není vhodné používat. Používejte pouze bezeugenolové dočasné cementy (např. Systemp®.link, Systemp®.cem), protože eugenol může inhibovat polymeraci SpeedCEMu.

Desinfekční prostředky s oxidačním účinkem (např. peroxid vodíku) mohou reagovat s iniciačním systémem, což může zastavit tuhnutí. Proto se nesmí desinfikovat prostředky s oxidačními účinky. Alkalická vstřikovací média (např. Cojet) narušují účinnost SpeedCEM.

Aplikace

1. Odstranění dočasné výplně a řádné očištění kavity

Odstraňte z kavity nebo preparované oblasti všechny zbytky dočasného fixačního kompozitu pomocí leštícího kartáčku a oleje a fluoruprosté depurační pasty. Opláchněte vodním sprayem. Potom lehce vysušte vzduchovou pistolí bez vody a oleje. Vyhněte se přesušení.

Poznámka:

Čištění pomocí alkoholu může vést k přesušení dentinu.

- 2. Zkouška náhrady

Dále se odzkouší odstín, zda náhrada dobře sedí a okluze. Obzvláštní pozornost musí být věnována okluzi u fragilní a křehké keramiky ještě před trvalým nacementováním, protože je vyšší riziko vzniku praskliny. Pokud je třeba, udělejte korektury jemným diamantem střední rychlostí a lehkým tlakem a při adekvátním chlazení vodou. Vyleštěte okolní povrchy. Je zásadní zajistit spolehlivou izolaci operačního pole např. pomocí OptraGate, vatových válečků nebo savky. Pokud dojde ke kontaminaci tvrdé zubní tkáně slinami, je nutno ji znovu očistit viz. bod.1.

- 3. Očištění a příprava fixní náhrady

Očistěte a připravte fixní náhradu podle návodů výrobce

3.1 Sklokeramika (např. IPS e.max® Press, IPS e.max CAD)

– Leptejte 5% kyselinou fluorovodíkovou (např. IPS® Ceramic Etching Gel) po dobu

20 sec (IPS e.max Press, IPS e.max CAD). Všechny ostatní výrobky viz. návod výrobce!

– Opláchněte řádně fixní náhradu vodním sprayem a vysuště vzduchem bez oleje.

– Silanizujte pomocí Monobond Plus, který je aplikován na předem připravené povrchy  pomocí štětečku nebo mikroštětečku a ponechán reagovat po dobu 60 sec.

Následně rozfoukejte Monobond Plus silným proudem vzduchu.

3.2 Očistěte a připravte fixní náhrady, které jsou vyrobeny z jiných materiálů dle návodu výrobce.

Poznámka:

DŮLEŽITÉ! Abyste dosáhli spolehlivé vazby, nečištěte povrchy zirkoniumoxidu a kovu kyselinou fosforečnou. Tyto povrchy je možno čistit alkoholem.

4. Aplikace SpeedCEMu do fixní náhrady

Pro každou aplikaci vždy vyměňte na dvojstříkačce aplikační kanylu.

Vytlačte SpeedCEM ze stříkačky v požadovaném množství přímo do fixní náhrady. Jelikož  fixařní cement zpolymeruje v použité mísící kanyle, může sloužit jako uzávěr  až do dalšího použití (před dalším použitím nahraďte starou kanylu novou).

5. Nasazení fixní práce a odstranění přebytků cementu

a) pouze chemické tuhnutí

Nasaďte práci na místo a přidržujte ji stejnoměrným tlakem. Odstraňte přebytky materiálu okamžitě  mikroštětečky / štětečky / peletkami / dentální nití nebo pomocí scaleru. Zajistěte včasné odstranění přebytků, obzvláště v oblastech, které jsou těžko dosažitelné (aproximální a gingivální uzávěr).

b) chemické tuhnutí s přídavnou fotopolymerací pro částečné vytvrzení přebytků nebo pro urychlení tuhnutí (kvartální technika, indikováno pro případy můstků nad 2 pahýly  = tří-čtyřčlenné můstky)

Nasaďte práci na místo a přidržujte ji se stejnoměrným tlakem. Krátce fotopolymerujte přebytečný materiál polymerační lampou ze vzdálenosti cca. 0-10mm (cca. 650 mW/cm2, např. bluephase®, program LOP) po dobu 1 sec na čtvrtinu celkového povrchu (mezio-orálně, disto-orálně, mezio-bukálně, disto-bukálně). Tato technika umožní snažší odstranění přebytku scalerem. Zajistěte včasné odstranění přebytků, obzvláště v oblastech, které jsou těžko dosažitelné (aproximální a gingivální uzávěr).  Po úplném zpolymerování, by se v těchto oblastech přebytky těžko odstraňovaly. Následně dokončete fotopolymeraci každého cementovaného členu fixní náhrady 20 sec (cca. 1.200mW/cm2, např. bluephase, programem HIP).

Poznámka

Jako každý jiný kompozit je i SpeedCEM zasažen inhibicí kyslíkem.

To znamená, že povrchová vrstva nezpolymeruje z důvodu kontaktu s atmosférickým kyslíkem. Proto doporučujeme okamžitě po odstranění přebytků překrýt okrajový uzávěr pomocí glycerinového gelu/blokování vzduchu (např. Liquid Strip).  Po dokončení polymerace jej opláchněte vodou.

6. Dokončení kompletní fixní náhrady

Aplikujte finýrovací a leštící pásky v aproximální oblasti

- Zkontrolujte okluzi a funkčnost a pokud je třeba udělejte korekturu

- Vyleštěte okraj fixní náhrady silikonovými polírkami (OptraPol,

Astropol®, Politip® -F) nebo disky.

Pozor

Nezpolymerovaná pasta SpeedCEMu je iritující. Zabraňte kontaktu s kůží, sliznicí a očima. Pokud dojte ke kontaktu SpeedCEMu s očima okamžitě vypláchněte velkým množstvím vody a vyhledejte lékaře. Pokud dojde ke kontaktu materiálu s kůží, opláchněte velkým množstvím vody. Komerční lékařské rukavice neposkytují ochranu proti sensitizujícímu účinku metakrylátů.

Skladování

- Nepoužívejte SpeedCEM po skončené době exspirace.

- Skladování v chladu (2 - 8°C) platí pro SpeedCEM.

- Uzavřete stříkačku se SpeedCEMem okamžitě po

použití nebo ponechejte mísící kanylu místo uzávěru.

- Doba skladování viz. exspirační doba

Udržujte materiál z dosahu dětí!

Pro použití pouze ve stomatologii!

Datum vypracování informace: 03/2009, Rev 0

Výrobce

Ivoclar Vivadent AG

FL-9494 Schaan / Liechtenstein

Tento materiál byl vyvinut pouze pro užití ve stomatologii.

Zpracováván musí být striktně podle návodu k použití. Za škody

způsobené jiným nebo nesprávným použitím nepřejímá výrobce

žádnou zodpovědnost.

Tímto je uživatel zodpovědný za otestování materiálu z hlediska

jeho vhodnosti při použití materiálu pro jiné účely než je

uvedeno v návodu k použití.

Další informace:

Ing. Rudolf Blábolil +420 602 526 053, rudolf.blabolil@ivoclarvivadent.com

Michaela Krátká   +420 608 719 979, michaela.kratka@ ivoclarvivadent.com