AH 26 & AH 26 Silver - free    Kořenový výplňový materiál

AH 26 prášek a pryskyřice poskytují po namíchání kořenový výplňový materiál perfektní kvality. Je to díky dokonalému přizpůsobení stěnám kořenového kanálku a díky malé kontrakci v průběhu tuhnutí. AH 26 poskytuje hermetický uzávěr kořenového kanálku s výbornou tkáňovou snášenlivostí.

AH 26 vyhovuje normě ISO 6876:1986 (E) pro kořenové výplňové materiály.

AH 26 prášek obsahuje 10% hmotnosti stříbra. Prášek je též dodáván i jako varianta bez stříbra.

SLOŽENÍ 	AH 26			AH 26 Silver-free

1 g prášku obsahuje:

oxid vizmutý	0,60 g			0,80 g

methenamin	0,25 g			0,20 g

stříbro	0,10 g			        -

titan dioxyd	0,05 g 			        -

1 g pryskyřice obsahuje:

bisfenol-A-diglycidylether	     1 g 			     1 g

INDIKACE

Definitivní kořenová výplň v stálém chrupu s nebo bez použití čepu.

KONTRAINDIKACE

Přecitlivělost k epoxidovým pryskyřicím nebo jiným složkám, resp. ke kořenovým výplňovým materiálům.

VEDLEJŠÍ ÚČINKY

Celkové vedlejší příznaky nejsou známy. V ojedinělých případech byla pozorována alergie.

INTERAKCE S OSTATNÍMI MATERIÁLY

AH 26 může reagovat s H2O2, který může v kořenovém kanálku zůstat po jeho nedokonalém vypláchnutí.

PŘÍPRAVA KOŘENOVÉHO KANÁLKU

Před aplikací AH 26 dokonale vyčistit kořenový kanálek.

Pokud byl pro vypláchnutí použit H2O2, je nezbytné, aby v kořenovém kanálku nezůstala ani stopa po tomto roztoku. To proto, aby se předešlo reakci AH 26 s H2O2 a zabránilo tak vzniku bublin. Jestliže je eventuálně používán hypochlorit sodný a H2O2, potom je nutné jako poslední prostředek použít hypochlorit. Dokonale vysušit kořenový kanálek pomocí papírových čepů, je nezbytnou podmínkou.

DÁVKOVÁNÍ A MÍCHÁNÍ

Prášek a tekutina na míchacím sklíčku pomocí kovové lopatičky. 2 až 3 objemová množství se smíchají s 1 objemovým množstvím pryskyřice a promíchejte do homogenní konzistence, která se poruší při oddálení 1,5 až 2,5 cm od sklíčka.

APLIKACE

Naneste namíchaný cement na špičku Lentulo-plniče. Aby jste se vyvarovali vzniku vzduchových bublin, zpočátku zavádějte plnič k apexu velmi pomalu a ve velmi pomalých otáčkách. Vytáhněte plnič za stálého pomalého chodu.

Jestliže používáte AH 26 v kombinaci s gutaperčovými nebo jinými čepy, použijte Kerrův pronikač (reamer), aby jste se vyvarovali přeplnění kořenového kanálku. Vyberte takový reamer, jehož velikost se shoduje s velikostí nástroje, který jste použili jako poslední při opracování kořenového kanálku. Naneste AH 26 na reamer a za stálého pumpování a současné rotace ve směru hodinových ručiček zaveďte do kořenového kanálku. Nutná je aplikace pouze v tenké vrstvě. Poté namočte desinfekovaný a suchý centrální čep do AH 26 a za stálých pumpujících pohybů pomalu zatlačte do kanálku. Další gutaperčové čepy můžou být zavedeny metodou laterální nebo vertikální kondenzace.

ODSTRANĚNÍ KOŘENOVÉ VÝPLNĚ

Jakmile AH 26 dokonale ztuhne, nemůže být odstraněna běžnými rozpouštědly. Jestliže byla AH 26 použita ve spojení s gutaperčovými čepy, potom může být tato kořenová výplň odstraněna běžnými postupy pro odstranění gutaperči.

ČIŠTĚNÍ NÁSTROJŮ

Lopatičky, míchací sklíčka a instrumenty by měli být očištěny ihned po použití pomocí alkoholu nebo acetonu.

DOBA TUHNUTÍ

Doba tuhnutí dle normy ISO 6876:1986 (E) je v rozmezí 9 až 15 hodin při teplotě 37°C.

UPOZORNĚNÍ

Pouze pro dentální účely. Chraňte před dětmi.

SKLADOVÁNÍ

Skladujte při pokojové teplotě. Prášek a pryskyřice ihned po použití pečlivě uzavřete.

VÝROBNÍ ČÍSLO A DATUM EXPIRACE

Nepoužívejte po expiračním datu. Výrobní číslo musí být uváděno k identifikaci výrobku při každé korespondenci.

Moravní 909, 765 02 Otrokovice, Tel.: 067/ 792 62 26-7, Fax: 067/ 792 62 05