RelyX Unicem Aplicap a RelyX Unicem Maxicap

RelyX Unicem Aplicap a RelyX Unicem Maxicap vyrobené firmou 3M ESPE jsou duálně tuhnoucí, samo-vazebné cementy v kapslích určené pro adhezivní tmelení nepřímých keramických, kompozitních a kovových náhrad. Bonding ani kondicionování preparovaných zubů nejsou při použití RelyX Unicem Aplicap a RelyX Unicem Maxicap nutné. Cementy uvolňují fluoridové ionty a jsou dostupné v různých odstínech. RelyX Unicem Aplicap a RelyX Unicem Maxicap obsahují bi-funkční molekuly metakrylátů. Poměrné zastoupení anorganického plniva je přibližně 72% váhových o zrnitosti (90%) 9,5 m. Použitelný objem materiálu z kapsle je nejméně 0,1 ml respektive 0,35 ml.

Návod k použití by neměl být skartován před spotřebováním materiálu. Detailní popis níže zmiňovaných produktů najdete v příslušných Návodech k použití.

Oblasti použití

Definitivní tmelení keramických, kompozitních nebo kovových inlejí, onlejí, korunek, můstků, čepů či šroubů.

Bezpečnostní upozornění

Před definitivním tmelením náhrady materiály RelyX Unicem Aplicap a RelyX Unicem Maxicap by měla být provizorní práce upevněna cementem bez eugenolu (např. RelyX Temp NE, 3M ESPE). Použití provizorního tmelícího cementu obsahujícího eugenol by mohlo vést k utlumení polymerizace RelyX Unicem Aplicap a RelyX Unicem Maxicap při definitivním tmelení.

Příprava

- RelyX Unicem Aplicap a RelyX Unicem Maxicap jsou samo-adhezivní cementy, které nevyžadují předchozí přípravu. Nejsou nutné leptání, priming ani bonding.

- Vyberte a připravte si požadovaný odstín RelyX Unicem Aplicap a RelyX Unicem Maxicap.

- Odstraňte provizorní práci a důkladně očistěte preparované zuby od provizorního cementu.

- Očistěte preparované zuby nebo kavitu vodní sprejí a vysušte vzduchem, buničinou nebo papírovou špičkou. Nepřesušujte!

- Vyzkoušejte definitivní náhradu a zkontrolujte body kontaktu. V případě sklo-keramiky zkontrolujte okluzní poměry až po natmelení z důvodu nebezpečí fraktury materiálu.

Ochrana zubní dřeně

Oblasti v těsné blízkosti zubní dřeně překryjte malým množstvím materiálu obsahující tuhnoucí hydroxid vápenatý (např. Alkaliner, 3M ESPE) ještě před otiskováním preparace na definitivní náhradu.

Úprava náhrady

Důkladně náhradu očistěte a ošetřete podle instrukcí výrobce.

Aktivace kapsle

- Vložte kapsli Aplicap nebo Maxicap do aktivačních kleští (3M ESPE) příslušné velikosti.

- Stiskněte zcela aktivační kleště a držte po dobu 2 sekund.

Míchání

- Míchejte kapsle s materiálem RelyX Unicem ve vysoko-frekvenční míchačce (např. Capmix, 3M ESPE) nebo v rotační míchačce (Rotomix, 3M ESPE) a dodržujte dobu míchání.

- Delší míchání vede k mírně rychlejšímu tuhnutí materiálu. Nemělo by dojít ke kratší době míchání.

Aplikace

- RelyX Unicem Aplicap a RelyX Unicem Maxicap se odlišují od ostatních cementů svou vysokou stabilitou, kombinovanou dobrým zatékáním pod tlakem.

- Vložte namíchanou kapsli do aplikačních kleští a otevřete co nejvíce aplikační špičku kapsle.

- Zabraňte kontaminaci pracovní oblasti vodou a slinami během aplikace.

- Pokryjte rovnoměrně všechny stěny a dno kavity a v případě nutnosti i spodní plochu inlejí/onlejí namíchanými RelyX Unicem Aplicap a RelyX Unicem Maxicap nebo jimi naplňte korunku. Při tmelení kořenových čepů aplikujte cement pouze na čep a vložte jej přímo do vysušeného kořenového kanálku. Je-li to nutné, zavibrujte lehce čepem při jeho zasouvání do kořenového kanálku, aby jste zabránili tvorbě bublin v cementu. Nepoužívejte spirálových plničů k aplikaci cementu do kořenového kanálku, jelikož tím dochází k značnému urychlení tuhnutí.

- V případě tmelení keramických či kompozitních náhrad doporučujeme světelnou polymeraci skrze náhradu. Čas polymerace je možné odhadnout podle velikosti náhrady (viz. Doby míchání).

Doba míchání

Zpracování a doba tuhnutí jsou závislé na okolní teplotě a teplotě v dutině ústní. Uvedené doby míchání jsou platné při běžných pracovních podmínkách. Správné zpracování a tuhnutí materiálu není možné dosáhnout bez dodržení těchto časů.

Doba míchání:	Doba míchání:

Aplicap / min:sec	Maxicap / min:sec

Vysokofrekvenční míchačky (např. Capmix)	00:15			00:15

Rotační míchačka (Rotomix)			00:10			00:10

Pracovní čas od počátku míchání:			02:00			02:30

Světelná polymerace:

Jedna ploška (okluzně)				00:20			00:20

Další plošky (přídavná polymerace)		00:20			00:20

Samo-polymerace:

Odstraňování přebytků od počátku míchání	02:00			02:30

Čas ztuhnutí op počátku míchání			05:00			06:00

Opracování

- Přebytky cementu je nejlepší odstraňovat po krátké světelné polymeraci (přibližně 2 sekundy s konvenční polymerační lampou) nebo po chemické samo-polymeraci (počínaje druhou minutou od počátku míchání v tzv. „gelové fázi“) vhodnými nástroji (např. scaler). Snadněji se odstraňují větší přebytky materiálu!

- Odstraňte přebytky cementu ze všech oblastí a okraje přeleštěte diamantovými nástroji, disky s oxidem hlinitým (např. Sof-Lex, 3M ESPE) a diamantovými leštícími pastami.

- Pak překontrolujte okluzi.

Poznámky

RelyX Unicem Aplicap a RelyX Unicem Maxicap polymerují i za denního či umělého osvětlení, a proto je možné aktivovat kapsle pouze těsně před mícháním. Materiál je možné použít ihned po namíchání. Pracovní čas se značně zkracuje pod operačním osvětlením!

Neslučitelnosti

U citlivých osob není možné vyloučit nežádoucí účinky. Objeví-li se alergická reakce je nutné přerušit aplikaci materiálu a ten zcela odstranit! Ve vzácných případech může dojít k podráždění zubní dřeně, zvláště v případě nedodržení Návodu k použití.

Skladování

RelyX Unicem Aplicap a RelyX Unicem Maxicap skladujte v zatavených blistrech. Po otevření blistru musí být kapsle použita nejpozději do jednoho měsíce. Neskladujte při teplotách nad 25C/77F. Nepoužívejte materiál po době expirace.

Datum poslední aktualizace 05/2002