LUXATOR

Desinfekce, čištění a sterilizace

- PŘED POUŽITÍM

  - Desinfekce

V případě potřeby je možno nástroje desinfikovat přípravkem obsahující alkohol.

  - Sterilizace

Jestliže používáte nástroje pro sterilní operace, balte sterilně (EN868) a před použitím sterilizujte.

- PO POUŽITÍ

  - Očištění

Nečistoty odstraňte ubrouskem nebo utěrkou

  - Namáčení

    - voda + aktivní látka

    - dezinfekční roztok

- ČIŠTĚNÍ

  - Ruční mytí

    - Postup:

      - Před-desinfikujte

      - Ručně očistěte kartáčkem pod tekoucí vodou

      - Řádně opláchněte. Nejdříve opláchněte pod vodou o teplotě 30oC, poté v horké vodě.

      - Vysušte vzduchem

      - Desinfikujte nebo sterilizujte

    - Čistící roztok:

      - nízkoalkalický nebo biokompatibilní

    - Kvalita vody:

      - vysoká, dle normy EN285

  - Mytí v myčce

    - Postup:

      - Vložte do myčky tak, aby bylo zajištěno dokonalé omytí všech povrchů nástrojů

      - Řádně opláchněte. Nejdříve opláchněte pod vodou o teplotě 30oC, poté v horké vodě.

      - Desinfikujte nebo sterilizujte

    - Čistící roztok:

      - nízkoalkalický nebo biokompatibilní

    - Kvalita vody:

      - vysoká, dle normy EN285

    - Teplota:

      - 65oC

  - Mytí v ultrazvukové čističce

    - Postup:

      - Vložte nástroje do koše, nikdy ne přímo na dno přístroje

      - Nemíchejte různé materiály (kovy)

      - Řádně opláchněte

      - Desinfikujte nebo sterilizujte

    - Čistící roztok:

      - postupujte dle instrukcí výrobce čistícího roztoku

    - Kvalita vody:

      - vysoká, dle normy EN285

    - Teplota/čas:

      - 35kHz – 50kHz/>=3 min

- DESINFEKCE

Dle normy EN13727, EN 13624

  - Aldehydy

Používají se v případě nutnosti použití silného desinfekčního roztoku. Více informací naleznete na bezpečnostním listu daného výrobku.

  - Alkoholy

Čistěte povrch mýdlovým roztokem nebo přidejte aktivní prvek do alkoholu. Více informací naleznete na bezpečnostním listu daného výrobku.

  - Chloridové směsy

Působí korozivně na kov. Mění odstín barevných částí. Více informací naleznete na bezpečnostním listu daného výrobku.

  - Peroxidy/peraceticacidy

Působí korozivně na kov. Mění odstín barevných částí. Více informací naleznete na bezpečnostním listu daného výrobku.

  - Myčka – termální desinfektor

    - Pracovní postup:

      - Vložte do myčky tak, aby bylo zajištěno dokonalé omytí všech povrchů nástrojů.

      - Nejdříve opláchněte pod vodou o teplotě 30oC

    - čistící roztok

      - nízkoalkalický

    - teplota/čas (PREN 15883)

      - minimum +80oc/10 min

      - +90oC/1 min

      - +93oC/30 vteřin

- STERILIZACE

- Parní autokláv

- teplota/čas

      - 134oC/3 min

      - 126oC/10 min

      - 121oC/15 min

ii. sterilní balení

        - EN868

  - kvalita vody

        - EN285

    - validace

        - EN13060, EN554, EN556

  - horkovzdušný autokláv

    - teplota/čas

      - 180oC/>=30 min

      - 170oC/>=60 min

      - 160oC/>=120 min

    - validace

      - nezahrnuto v normách EN13060, EN554, EN285

  - chemický autokláv

Zbytky roztoku mohou zůstat na nástroji. Validace není zahrnuta v normách EN13060, EN554, EN285.

- STUDENÁ STERILIZACE

  - aldehydy

    - čas – min. 2 hod

|  |  | Luxator | Luxator brousek | Fixus 1 | Fixus 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| jednorázové | skladování |  |  |  |  |
| vícerázové |  | X | X | X | X |
| 1. PŘED POUŽITÍM | a. desinfekce | N/A |  |  |  |
|  | b. sterilizace | + |  |  |  |
| 2. PO POUŽITÍ | a. setřít | + | N/A |  |  |
|  | b. namočit | - | N/A |  |  |
| 3. ČIŠTĚNÍ | a. manuální | + | + | - | - |
|  | b. myčka | + | + | + | + |
|  | c. ultrazvuk | + | N/A | + | + |
| 4. DESINFEKCE | a. aldehydy | + | + | - | - |
|  | b. alkohol | + | + | - | - |
|  | c. chloridové směsy | + | + | - | - |
|  | d. peroxid/peraceticacidy | + | + | - | - |
|  | e. termální desinfektor | + | + | + | + |
| 5. STERILIZACE | a. parní autokláv 121oC | + | + | + | + |
|  | 134oC | + | + | + | + |
|  | b. horkovzduch | - (max 180oC) | + | - (max 180oC) | N/A |
|  | c. chemický autokláv | - | + | - | - |
| 6. STUDENÁ STERILIZACE | Aldehydy | - | + | - | - |
| OMEZENÍ, POZNÁMKY | Doporučujeme používat parní sterilizátor. Horkovzduch a chemický autokláv není zahrnut v normách EN13060, EN554, EN285 | Horkovzduch: ovlivňuje produkt; kov měkne Chemický autokláv: po několika sterilizacích dochází k zabarvení; nástroj je možno stále identifikovat; nemá vliv na funkčnost. |  |  |  |

Poznámka:

+ = vhodné

- =  nevhodné

N/A = nepřípustné

UPOZORNĚNÍ: Dbejte instrukcí přibalených u čistícího/sterilizačního roztoku.